OFFERTA TECNICA

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’affidamento della fornitura di un sistema GC/MS/MS, unitamente al servizio settennale di manutenzione e assistenza tecnica post garanzia, da destinare alla SCS2 dell’IZSVe.

Numero gara 6801961 - CIG 7148952DCE

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a …………. il ……….………..

c.f. ………..……., in qualità di Legale Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

DICHIARA

che il sistema proposto possiede le seguenti caratteristiche tecniche:

| Gascromatografo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caratteristica tecnica minima | Dichiarazione di fornitura all included |  |
| predisposto per gascromatografia convenzionale e fast con colonne convenzionali in silice fusa reperibili sul mercato, non dedicate |  SI |  NO |
| possibilità di alloggiare una seconda colonna gascromatografica |  SI |  NO |
| possibilità di operare sui parametri strumentali sia da display sia da PC |  SI |  NO |
| controllo elettronico dei valori di flusso, pressione, rapporto di splittaggio |  SI |  NO |
| possibilità di lavorare a pressione costante, flusso costante, gradiente di pressione e gradiente di flusso |  SI |  NO |
| forno con temperatura regolabile fino a 450°C con rampe di riscaldamento impostabili di almeno 120°/minuto e tempi di raffreddamento da 450° a 50°C, senza uso di gas criogenici, pari a 5 minuti o inferiori |  SI |  NO |
| iniettore PTV a temperatura programmabile con controllo elettronico della pressione e del flusso |  SI |  NO |
| Autocampionatore |  |  |
| Caratteristica tecnica minima | Dichiarazione di fornitura all included |  |
| autocampionatore per liquidi con almeno 100 posizioni, in grado di alloggiare vial da 1.5 – 2ml e dotato di almeno tre posizioni per solventi di lavaggio |  SI |  NO |
| Spettrometro di massa |  |  |
| Caratteristica tecnica minima | Dichiarazione di fornitura all included |  |
| spettrometro di massa a triplo quadrupolo con sorgente a impatto elettronico (EI) riscaldabile in modo indipendente e relativa temperatura impostabile |  SI |  NO |
| doppio filamento per EI |  SI |  NO |
| Electron Energy regolabile tra 10 e 150eV o maggiore |  SI |  NO |
| intervallo di massa minimo compreso tra 10 e 1000 amu |  SI |  NO |
| sensibilità in MRM-EI: S/N maggiore o uguale a 10000:1 per 100fg di OFN (m/z=272→222) |  SI |  NO |
| velocità di scansione maggiore o uguale a 20000 amu/sec |  SI |  NO |
| numero di transizioni MRM al secondo maggior o uguale a 800 |  SI |  NO |
| Dwell time minimo inferiore a 1ms |  SI |  NO |
| possibilità di sorgenti (opzionali) per la ionizzazione chimica positiva (PCI) e negativa (NCI) |  SI |  NO |
| possibilità di controllo dei parametri strumentali sia da display che da software |  SI |  NO |
| possibilità di tuning manuale e automatico completamente gestibile da software |  SI |  NO |
| Software di gestione |  |  |
| Caratteristica tecnica minima | Dichiarazione di fornitura all included |  |
| software in grado di gestire simultaneamente l’autocampionatore, il sistema gascromatografico e lo spettrometro di massa in tutti i loro parametri di controllo, inclusa l’autodiagnosi di tutti i suoi componenti |  SI |  NO |
| Il software consente l’acquisizione dei dati e la loro elaborazione quali-quantitativa |  SI |  NO |
| il software consente il tuning automatico in modalità EI e contiene l’ultima versione degli spettri di massa NIST |  SI |  NO |
| licenza aggiuntiva del software di gestione o sua parte per l’elaborazione quali-quantitativa dei dati ottenuti |  SI |  NO |
| n. 2 personal computer |  |  |
| Caratteristica tecnica minima | Dichiarazione di fornitura all included |  |
| completi di tastiera e monitor da almeno 21" |  SI |  NO |
| dotati di doppia scheda di rete e masterizzatore DVD |  SI |  NO |
| sistema operativo Windows 7 o superiore |  SI |  NO |
| pacchetto Microsoft Office (word, excel, powerpoint) installato, per la gestione del sistema in situ ed in remoto |  SI |  NO |
| Box di contenimento acustico e termico per la pompa turbomolecolare |  SI |  NO |

N.B. Si precisa che le caratteristiche minime richieste sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

E FORMULA

la seguente offerta tecnica:

| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| Modello, Ditta Produttrice del prodotto offerto e relativo Codice Fornitore | Marca ……………………………………….… Modello ………………………………………….. Ditta produttrice ……………………………………. Codice fornitore …………………………………………………… |
| Tempi di Consegna, Consegna al Piano e Posizionamento del bene decorrente dalla ricezione del buono d’ordine Eventuali modalità specifiche di Consegna al Piano e Posizionamento | ………………………………… giorni ………………………………………………………………………………… |
| Tempi per il Collaudo del bene decorrente dalla data di consegna | ……………………………………… giorni |
| Durata della Garanzia di vendita offerta decorrente dal collaudo del bene (non inferiore a 12 mesi) | ……………………………………….. mesi |
| Contenuto della suindicata garanzia di vendita del bene con indicazione: - dei tempi massimi di intervento in garanzia; - tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima; - delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia | - ……..…………………………………………………………… - ………………………………………………………………... - …….……………………………………………………….….. |
| Garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio | …………………………………………………………………. |
| Durata del servizio di formazione rivolto al personale utilizzatore | ………………………………………………………………………………………. |

| Caratteristica tecnico-prestazionale | Dichiarazione di fornitura all included |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo di raffreddamento da 450° C a 50° C senza uso di gas criogenici | Tempo di raffreddamento: …………………………….minuti |  |  |
| Sorgente EI costruita in materiale inerte |  SI, copertura di materiale inerte  SI; costruzione in materiale inerte |  |  NO |
| Sensibilità in modalità MRM per 100 fg in colonna di OFN (m/z=272→222) misurata come S/N | Sensibilità in modalità MRM per 100 fg in colonna di OFN pari a ……………………. S/N |  |  |
| IDL: calcolato in modalità EI MRM/MSMS iniettando 8 volte consecutivamente 10fg in colonna di OFN | IDL pari a ….. fg |  |  |
| Pulizia della sorgente automatizzata e senza interruzione del vuoto |  SI |  NO |  |
| Quadrupoli riscaldabili |  SI |  NO |  |
| Fornitura di un data base per GCMSMS di sostanze contaminanti per ottimizzate in modalità MRM contenente almeno 1000 composti a doppia transizione MRMi |  SI |  NO |  |

SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO O MEDIANTE COMPUTER.

(Luogo) ……………………..

(Data) …../…/……………

FIRMA

……………………………………………………………………………..