OFFERTA TECNICA

PROCEDURA APERTA DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI PER ANALISI CHIMICHE, UNITAMENTE AI RELATIVI SERVIZI SETTENNALI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK, DA DESTINARE ALLA SCS3 DELL’IZSVe

- Numero gara: 7183658

- CIG Lotto 2: 76087570E9

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a …………. il ……….………..

c.f. ………..……., in qualità di Legale Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

DICHIARA

che il sistema proposto possiede le seguenti caratteristiche tecniche minime:

| Caratteristica tecnica minima | Dichiarazione di fornitura all included |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema di cromatografia UHPLC costituito da: |  |  |  |
| sistema di degasaggio della fase mobile a linee indipendenti |  SI |  |  NO |
| Sistema di pompaggio costituito da due pompe con miscelazione in alta pressione di almeno 2 solventi |  SI |  |  NO |
| Sistema di pompaggio in grado di operare a pressioni almeno pari a 1100 bar |  SI |  |  NO |
| Sistema di pompaggio in grado di erogare flussi almeno pari a 1µl / min |  SI |  |  NO |
| Sistema di pompaggio con un accuratezza di flusso almeno pari a ± 1,5% |  SI |  |  NO |
| Autocampionatore in grado di operare a pressioni almeno pari a 1100 bar |  SI |  |  NO |
| Autocampionatore in grado di alloggiare almeno 85 vials da 1,5 ml |  SI |  |  NO |
| Autocampionatore con funzione di refrigerazione delle vials almeno fino a 4°C |  SI |  |  NO |
| Autocampionatore con possibilità di funzioni di pretrattamento del campione (diluizioni, derivatizzazioni, aggiunta di Standard interno) |  SI |  |  NO |
| Forno colonne in grado di alloggiare almeno 2 colonne cromatografiche da 250 mm e relative precolonne |  SI |  |  NO |
| Forno colonne in grado di operare a temperature massime almeno pari a 80°C |  SI |  |  NO |
| Forno colonne con valvola selezionatrice in grado di gestire da software almeno 4 colonne cromatografiche alloggiata all’interno del forno |  SI |  |  NO |
| Sensori di perdita di solvente in ognuno dei moduli suindicati |  SI |  |  NO |
| Analizzatore MS/MS: |  |  |  |
| spettrometro di massa a triplo quadrupolo con sorgente ESI riscaldata |  SI |  |  NO |
| flussi applicabili alla sorgente ESI: 1 µl/min – 1 ml/min |  SI |  |  NO |
| intervallo di massa minimo tra 5 e 1400 m/z |  SI |  |  NO |
| risoluzione pari o migliore di 0,7 a FWHM dopo l’effettuazione del solo autotune |  SI |  |  NO |
| velocità di scansione pari o migliore di 15000 Da/sec con risoluzione pari o migliore di 0,7 a FWHM |  SI |  |  NO |
| sensibilità, in modalità ESI positiva, per iniezione diretta di 1 pg di reserpina (transizione 609-195 m/z) almeno pari a 50000:1 come rapporto S/N (RMS) |  SI |  |  NO |
| velocità di inversione di polarità minore o uguale a 25 millisecondi |  SI |  |  NO |
| dwell time almeno pari a 2 ms |  SI |  |  NO |
| stabilità di massa in 12 ore almeno pari a 0,2 Da |  SI |  |  NO |
| intervallo dinamico di massa maggiore o uguale a 6 ordini di grandezza |  SI |  |  NO |
| possibilità di acquisizione di massa in Full Scan (Q1 e Q3), SIM (Q1 e Q3), MRM, Product Ion Scan, Precursor Ion Scan E Neutral Loss Scan |  SI |  |  NO |
| possibilità di tuning manuale e automatico completamente gestibile da software |  SI |  |  NO |
| possibilità di manutenzione della sorgente senza necessità di interruzione del vuoto |  SI |  |  NO |
| Pacchetto software: |  |  |  |
| sistema funzionante su piattaforma Windows |  |  SI |  NO |
| software, a corredo del sistema, in grado di gestire simultaneamente sia il sistema cromatografico, sia l’analizzatore di massa nonché di gestione completa del sistema LCMSMS: dall’acquisizione dei dati, ai parametri di controllo del sistema, inclusa l’autodiagnosi di tutti i suoi componenti |  |  SI |  NO |
| software idoneo a processare i dati in tempo reale durante l’acquisizione |  |  SI |  NO |
| software in grado di effettuare lo scouting di metodi in maniera automatizzata con la gestione di almeno 6 diverse colonne e 6 fasi diverse mobili |  |  SI |  NO |
| software con possibilità di gestione in modo automatico l’ottimizzazione degli eventi MRM |  |  SI |  NO |
| Durata minima della garanzia, pari a 12 mesi decorrenti dal collaudo |  |  SI |  NO |

N.B. Si precisa che le caratteristiche minime sopra richieste sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

e delle seguenti specifiche oggetto di valutazione qualitativa:

| Caratteristica tecnico-prestazionale | Dichiarazione di fornitura all included (barrare o compilare la casella corrispondente alla propria offerta) |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema UHPLC: |  |  |
| Flusso minimo della pompa | valore pari a ………….l/min |  |
| Flusso massimo della pompa | valore pari a ………….ml /min |  |
| Numero di linee di solvente per il lavaggio dell’ago | valore pari a n. …………. linee |  |
| Forno colonne con possibilità di alloggiare 2 valvole gestite automaticamente dal software |  SI |  NO |
| Numero di colonne cromatografiche da 250 mm alloggiabili nel forno e gestite in contemporanea dal software | Numero di colonne pari a ………….. |  |
| Possibilità di alloggiare il miscelatore della fase mobile nel forno |  SI |  NO |
| Analizzatore MS/MS: |  |  |
| Velocità di scansione con risoluzione pari o migliore di 0,7 a FWHM | Velocità di scansione pari a ……………. Da/sec |  |
| Sensibilità, in modalità ESI positiva, per iniezione diretta di 1 pg di reserpina (transizione 609-195 m/z) come rapporto S/N (RMS) | Valore pari a …………….. |  |
| Velocità di inversione della polarità | Valore pari a …………….. msec |  |
| Dwell time (msec) | Valore pari a …………….. msec |  |
| Velocità di transizione MRM | Valore pari a …………….. MRM/sec |  |
| Intervallo dinamico di massa di 7 o più ordini di grandezza |  SI |  NO |
| Software: |  |  |
| Gestione Client-Server del sistema con le seguenti caratteristiche: | Barrare sulla casella corrispondente a ciascuna caratteristica: |  |
| - possibilità di memorizzare dati e risultati su un database che consenta ricerche sia sul singolo cromatogramma che su dati aggregati, filtrando per i risultati; |  SI |  NO |
| - possibilità di condividere in rete il controllo strumentale LCMS, consentendo all'utente di controllare lo strumento da postazione remota in modo nativo dall'interno dell'applicativo; |  SI |  NO |
| - possibilità di gestire un processo di approvazione al fine di predisporre l'invio automatico dei risultati al sistema informativo gestionale; |  SI |  NO |
| - predisposizione per modulo opzionale in grado di inviare risultarti a sistemi gestionali in formati standard; |  SI |  NO |
| - compatibilità con l'attuale infrastruttura informatica, sia interministeriale di gestione della rete che di sistema operativo/Server; |  SI |  NO |
| - possibilità di centralizzazione del backup. |  SI |  NO |

E FORMULA

la seguente offerta tecnica:

| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| Modello, Ditta Produttrice del prodotto offerto e relativo Codice Fornitore | Marca ……………………………………….… Modello ………………………………………….. Ditta produttrice ……………………………………. Codice fornitore …………………………………………………… |
| Tempi di Consegna, Consegna al Piano e Posizionamento dei beni decorrente dalla ricezione del buono d’ordine | ………………………………… giorni solari consecutivi |
| Tempi per il Collaudo dei beni decorrente dalla data di consegna | ……………………………………… giorni solari consecutivi |
| Durata della Garanzia di vendita offerta decorrente dal collaudo dei beni (non inferiore a 12 mesi) | ………………………….. mesi |
| Contenuto della suindicata garanzia di vendita dei beni con indicazione: - dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; - tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima; - delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia | - ……..…………………………………………………………… - ………………………………………………………………... …….……………………………………………………….….. |
| Durata del servizio di formazione rivolto al personale utilizzatore | ………………………………………………………………………………………. |

SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO O MEDIANTE COMPUTER.

(Luogo) ……………………..

(Data) …../…/……………

FIRMA

……………………………………………………………………………..