OFFERTA TECNICA – LOTTO 1

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il ……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale

Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

DICHIARA

che il bene proposto possiede le caratteristiche tecniche minime di seguito elencate, a pena di inammissibilità alla procedura.

Si rileva che tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

| Caratteristiche Tecniche Minime | Dichiarazione |  |
| --- | --- | --- |
| Tavolo autoptico elevabile: piano superiore monoblocco sagomato in acciaio Inox, finitura lucida e spessore 15/10 mm, con bordatura perimetrale di contenimento priva di spigoli vivi altezza 50 mm, inclinata verso lo scarico centrale. |  SI |  NO |
| Foro di scarico del diametro minimo di 100 mm con pilette grigliate e tappo in acciaio Inox posizionato al centro del ripiano. Inferiormente lo scarico dovrà continuare con un tubo Inox di uguale diametro e lunghezza di 150 mm al quale sarà possibile raccordare un tubo in gomma. |  SI |  NO |
| La struttura tubolare di supporto situata internamente a livello delle ruote dovrà essere rivestita in lamiera in acciaio Inox ripiegata fino a bordo ruote, in modo da ottenere una seconda superficie d’appoggio di adeguata rigidezza. La struttura dovrà essere poggiata su 4 ruote girevoli dotate di freno, con diametro minimo 125 mm , in nylon pesante con supporti in acciaio Inox. |  SI |  NO |
| Il gruppo di sollevamento dovrà essere costituito da due pistoni elettromeccanici con regolazione dell’altezza mediante centralina elettronica. Presenza di manipolatore a leva di facile accesso per regolare l’altezza del tavolo. Dispositivi elettrici con grado di protezione e conforme alle norme vigenti. |  SI |  NO |
| Alimentazione elettrica mediante collegamento stagno direttamente al quadro di comando, mediante cavo di alimentazione flessibile e avvolgibile calato dal soffitto. Le lamiere devono essere prive di spigoli, in modo da ridurre l’impatto in caso di urto accidentale. |  SI |  NO |
| Portata max: almeno 400 Kg. |  SI |  NO |
| Dimensione mm 2.000x800x750/1.050 h; con riferimento alla lunghezza del tavolo è ammessa una tolleranza del 10% massimo del vincolo dimensionale indicato, nei limiti della compatibilità con gli spazi presenti nel laboratorio. |  SI |  NO |
| Durata minima della garanzia, pari a 24 mesi decorrenti dal collaudo |  SI |  NO |

e FORMULA la seguente OFFERTA TECNICA:

| Marca, Modello, Ditta Produttrice, Codice Fornitore | Marca Modello Ditta Produttrice Codice Fornitore |
| --- | --- |
| Tempi di Consegna | ……. giorni solari consecutivi |
| Termine per il Collaudo | ……. giorni solari consecutivi |
| Durata della Garanzia post-vendita, decorrente dal collaudo Contenuto della suindicata garanzia di vendita del bene con indicazione: - dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; - della tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima per un numero illimitato; - delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia, con espressa indicazione dei materiali esclusivamente consumabili esclusi dalla garanzia | ……….. mesi |
| Modalità e Tempistiche del servizio di formazione (training) rivolto al personale utilizzatore |  |
| Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di consegna e posizionamento del Sistema, con espressa indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende utilizzare |  |

FIRMA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate