OFFERTA TECNICA – LOTTO 2

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il ……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale

Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

DICHIARA

che il bene proposto possiede le caratteristiche tecniche minime di seguito elencate, a pena di inammissibilità alla procedura.

Si rileva che tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

| Caratteristiche Tecniche Minime | Dichiarazione |  |
| --- | --- | --- |
| Tavolo autoptico elevabile: piano superiore monoblocco sagomato in acciaio Inox, finitura lucida e spessore 15/10 mm, con bordatura perimetrale di contenimento priva di spigoli vivi altezza 50 mm, e piano interno inclinato 3% verso lo scarico. |  SI |  NO |
| Dimensioni mm 2800x1800 con incavo per operatore mm. 800x650. |  SI |  NO |
| Ugelli sciacquatori posti sul bordo del tavolo con comando tramite rubinetto. |  SI |  NO |
| Due doccette estraibili con tubazione flessibile in posizione ergonomica con comando tramite leva. |  SI |  NO |
| Scarico con pilette grigliate e canale di raccolta liquidi dalla parte opposta all’operatore con tubo flessibile finale libero a pavimento. |  SI |  NO |
| Struttura portante dotata di ruote che consentano la movimentazione del tavolo, con piedini di stabilizzazione. |  SI |  NO |
| Gruppo di sollevamento a motore elettrico che comanda dei pistoni. Per mezzo di un manipolatore a leva l’operatore deve poter regolare il piano di lavoro per un’ampiezza di 500 mm. Il basamento deve essere chiuso da pannelli in acciaio Inox che non permettano l’entrata di acqua, ma che consentano l’ispezione degli impianti idraulici ed elettrici. |  SI |  NO |
| Pannello di comando di facile utilizzo con grado di protezione IP65 e con due prese schuko 16A con grado di protezione IP66. |  SI |  NO |
| Presenza di una struttura per lo spostamento del tavolo (tipo quella presente al seguente link o equivalente: http://www.smtradetechnology.com/veterinaria/#gallery-details-2992). |  SI |  NO |
| Portata max: almeno 1000 Kg. |  SI |  NO |
| Dimensione mm 2800x1800x700/1200 h; con riferimento ai vincoli dimensionali ivi indicati è ammessa una tolleranza del 20%, nei limiti invalicabili di compatibilità dell’attrezzatura proposta con gli spazi presenti nel locale di destinazione. |  SI |  NO |
| Durata minima della garanzia, pari a 24 mesi decorrenti dal collaudo. |  SI |  NO |

e FORMULA la seguente OFFERTA TECNICA:

| Marca, Modello, Ditta Produttrice, Codice Fornitore | Marca Modello Ditta Produttrice Codice Fornitore |
| --- | --- |
| Tempi di Consegna | ……. giorni solari consecutivi |
| Termine per il Collaudo | ……. giorni solari consecutivi |
| Durata della Garanzia post-vendita, decorrente dal collaudo Contenuto della suindicata garanzia di vendita del bene con indicazione: - dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; - della tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima per un numero illimitato; - delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia, con espressa indicazione dei materiali esclusivamente consumabili esclusi dalla garanzia | ……….. mesi |
| Modalità e Tempistiche del servizio di formazione (training) rivolto al personale utilizzatore |  |
| Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di consegna e posizionamento del Sistema, con espressa indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende utilizzare |  |

FIRMA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate