PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CAPPE BIOLOGICHE DA DESTINARE ALL’IZSVe

N. GARA: 7508058

CIG Lotto 2: 79982035E9 (cappe a flusso verticale, classe di biosicurezza II, espulsione aria 100%)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. nato a ………..……. il ……….……….. c.f. ………………..………..……., in qualità di Legale Rappresentante/…………………..…………. dell’operatore economico offerente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che le cappe offerte presentano le caratteristiche seguenti:

(NOTA: la scheda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte, barrate le relative caselle e compilati i campi descrittivi)

| Caratteristica tecnica minima | Dichiarazione di fornitura all included |  |
| --- | --- | --- |
| Cappe appartenenti alla classe di biosicurezza II, classificate di tipo B2 ai sensi della norma NSF 49, con relativo supporto da pavimento dedicato |  SI |  NO |
| Marcatura CE |  SI |  NO |
| Durata minima della garanzia di vendita pari ad almeno 24 mesi, esclusi i controlli funzionali post-collaudo |  SI |  NO |
| Limitatamente alle attrezzature oggetto della prima tranche di fornitura successiva all’aggiudicazione, per le quali è prescritto il sopralluogo preventivo obbligatorio prima della presentazione dell’offerta, le stesse dovranno essere idonee ad essere installate nelle posizioni prescelte presso i Laboratori richiedenti per quanto riguarda: - le dimensioni, che dovranno essere compatibili con i vincoli di accesso ed il percorso da seguire per la consegna al piano ed il posizionamento nel punto di destinazione finale; - i raccordi con le tubazioni esistenti per l’espulsione dell’aria all’esterno (laddove sia richiesta la canalizzazione esterna) - il volume di aria prelevato dall’ambiente (laddove sia richiesta la canalizzazione esterna) |  SI |  NO |
| Conformi alla normativa vigente e applicabile al momento della presentazione dell’offerta, ed in particolare conformi a quanto stabilito nella norma UNI EN 12469-2001 in merito ai requisiti di performance (punto 5) e biosicurezza (punto 7); tale conformità costituisce caratteristica minima a pena di inammissibilità per l’accesso alla presente e dovrà essere comprovata da ciascun concorrente mediante presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dal produttore della cappa (come indicato nell’articolo del disciplinare di gara relativo alla documentazione relativa all’offerta tecnica). |  SI |  NO |
| Idonee ad essere sanificate tramite vapori di perossido, in conformità alla norma UNI EN 12469-2001 e secondo una procedura idonea a rimuovere il rischio biologico |  SI |  NO |
| Dimensioni interne: - Larghezza interna: disponibili in formati da 90 - 120 - 150 - 180 cm di larghezza; con riferimento a tali vincoli dimensionali, è ammessa una tolleranza in aumento e/o in diminuzione di massimo 10 cm; - Profondità interna: non inferiore a 55 cm; Si precisa che, con riferimento alle attrezzature oggetto di sopralluogo preventivo obbligatorio, le dimensioni esterne dovranno essere compatibili con gli spazi disponibili nei locali di destinazione e con le posizioni prescelte presso gli stessi |  SI |  NO |
| Dotate di filtro HEPA H14 (o superiore) conforme alla norma UNI EN 1822-2009, non proprietario per dimensione o composizione |  SI |  NO |
| Flusso d’aria downflow certificato di classe ISO 5 (come definito da ISO 14644-1:2015) |  SI |  NO |
| Dotate di contatempo che registra il numero di ore di funzionamento |  SI |  NO |
| Dotate di sistema d’allarme visivo ed acustico in caso di inadeguatezza dei flussi d’aria interni / stato di apertura non corretto del pannello frontale |  SI |  NO |
| Dotate di supporto da pavimento a piedini fissi, regolabile per la messa in bolla del piano di lavoro, libero da ingombri sotto il piano d’appoggio, che permetta agli operatori di lavorare fronte cappa comodamente seduti |  SI |  NO |
| Corpo esterno in acciaio verniciato con polvere epossidica o altro materiale equivalente in termini di resistenza e lavabilità |  SI |  NO |
| Area di lavoro: - Pannello posteriore interno - in acciaio AISI 304 o superiore, fino ad almeno l’altezza di 12 cm (sopra tale altezza è ammesso acciaio verniciato); - resistente ad ipoclorito (0,5% cloro attivo) – Virkon (1%), seguito da risciacquo dopo 10 minuti - Piano di lavoro - in acciaio AISI 316 - autoclavabile - resistente ad ipoclorito (0,5% cloro attivo) – Virkon (1%), seguito da risciacquo dopo 10 minuti - suddiviso in: - per le cappe con larghezza 180 cm almeno 3 sezioni rimovibili - per le cappe di larghezza inferiore a 180 cm in almeno 2 sezioni rimovibili - in formato non forato o forato (da definire al momento dell’installazione) - dotato di vasca (in acciaio AISI 304) sottostante per raccolta liquidi in caso di spandimento |  SI |  NO |
| Presenza all’interno di almeno due prese elettriche (in posizione laterale o posteriore): - con grado di protezione IP55 o migliore con spina elettrica inserita; nelle cappe con larghezza da 180 cm sono richieste 2 prese elettriche controlaterali (una per lato) - di tipo Schuko |  SI |  NO |
| Possibilità di installare almeno due rubinetti, a scelta tra: - rubinetto per erogazione di aria - rubinetto per erogazione vuoto - rubinetto per erogazione gas infiammabile (con valvola solenoide) - rubinetto per erogazione gas inerte |  SI |  NO |
| Pannello frontale: - Apertura a scorrimento; - Vetro di sicurezza stratificato |  SI |  NO |
| Display con visualizzazione dei dati relativi allo stato di funzionamento della cappa (in particolare: velocità dei flussi) |  SI |  NO |
| Possibilità di installare all’interno una lampada UV, dotata di contatempo dedicato |  SI |  NO |
| Rumorosità inferiore a 65 dB, misurata nelle condizioni previste dalla norma UNI EN12469-2001 |  SI |  NO |
| Possibilità di integrazione con cassettiera (conforme alla norma EN 14727) con ruote pivottanti munite di blocco |  SI |  NO |
| Manutenzione non proprietaria (ovvero non vincolata ad uno specifico manutentore) |  SI |  NO |

N.B. Si precisa che le caratteristiche minime sopra richieste sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

e delle seguenti specifiche oggetto di valutazione qualitativa qualitativa (compilare parte della colonna “Criterio motivazionale” evidenziata in grassetto):

| N. | Parametro | Criterio motivazionale |
| --- | --- | --- |
| 1 | Durata del periodo di garanzia | Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un periodo di garanzia post vendita più lungo, prendendo in considerazione variazioni di almeno un anno aggiuntivo rispetto alla durata minima di garanzia prescritta a pena d’inammissibilità dell’offerta alla procedura. N.B. La garanzia non include i controlli funzionali post-collaudo DURATA GARANZIA ANNI __________ |
| 2 | Rumorosità | Fermo il rispetto del livello di rumorosità massimo prescritto a pena di d’inammissibilità dell’offerta alla procedura, sarà accordata preferenza all’offerta avente ad oggetto strumentazioni meno rumorose, prendendo in considerazione variazioni significative di almeno -1 decibel, verificate secondo la norma UNI-EN 12469-2001 – verrà valutato il dato relativo alle cappe con larghezza interna 120 cm, ad un flusso d’aria di 0,4 metri/sec RUMOROSITA’ DECIBEL __________ |
| 3 | Pannello posteriore interno in acciaio inox AISI | Sarà accordata preferenza all’offerta avente ad oggetto beni con pannello posteriore interno completamente in acciaio inox AISI. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - buono = il prodotto con pannello posteriore interno interamente in acciaio inox AISI 304 - ottimo = il prodotto con pannello posteriore interno interamente in acciaio inox AISI 316 CARATTERISTICA PRESENTE SI – 304 SI – 316 NO |
| 4 | Tipologia di pannello frontale | Sarà accordata preferenza alle cappe con pannello frontale trasparente inclinato di 5°-10°, per una migliore visibilità del piano di lavoro In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica. CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 5 | Tipologia di apertura frontale | Sarà accordata preferenza alle cappe il cui pannello frontale è completamente sollevabile e bloccabile per consentire la pulizia interna e del vetro (ad es. apertura a basculante). In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 6 | Apertura frontale elettrica | Sarà accordata preferenza alle cappe con apertura elettrica del pannello frontale (purché chiudibile manualmente in caso di mancanza di energia elettrica). In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 7 | Profondità interna | Sarà accordata preferenza alle cappe con profondità interna (spazio utile) maggiore, prendendo in considerazione variazioni significative di + 5 cm rispetto ai vincoli dimensionali minimi prescritti a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura PROFONDITA’ INTERNA CM __________ |
| 8 | Larghezza interna | Sarà accordata preferenza alle cappe con larghezza interna (spazio utile) maggiore, prendendo in considerazione variazioni significative di + 5 cm rispetto ai vincoli dimensionali minimi prescritti a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura LARGHEZZA INTERNA CM __________ |
| 9 | Altezza dell’apertura frontale in condizioni di operatività | Sarà accordata preferenza alle cappe che sono operative in condizioni di sicurezza per l’operatore presentando l’apertura frontale più ampia in altezza, prendendo in considerazione variazioni significative di + 5 cm APERTURA FRONTALE CM __________ |
| 10 | Pareti laterali in vetro trasparente | Sarà accordata preferenza alle cappe le cui pareti laterali sono in vetro di sicurezza (laminato o temperato), con resistenza ai disinfettanti equivalente a quella richiesta per la camera di lavoro. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 11 | Software di gestione in lingua italiana | Sarà accordata preferenza alle cappe con software di gestione già in lingua italiana ovvero, in alternativa, con software in lingua inglese corredato dall’impegno dell’offerente, nel caso di aggiudicazione, a curare a proprie spese la traduzione in lingua italiana da consegnare alla stazione appaltante entro 12 mesi dalla stipula contrattuale. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 12 | Programmabilità avvio | Sarà accordata preferenza alle cappe con apertura elettrica che abbiano la possibilità di programmare l’orario di avvio. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 13 | Spia luminosa interna | Sarà accordata preferenza alle cappe con spia luminosa interna di agevole visibilità che segnali la presenza di una condizione d’allarme ad un operatore affetto da sordità In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 14 | Appoggio delle braccia | Sarà accordata preferenza alle cappe con sistemi di appoggio delle braccia o sistemi alternativi che evitano di tappare la griglia di captazione del flusso in-flow. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 15 | Possibilità di mettere in pausa la cappa | Sarà accordata preferenza alle cappe ad apertura elettrica che possono essere messe in pausa a velocità ridotta, preservando i campioni all’interno. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 16 | Sostituzione dei filtri Hepa | Sarà accordata preferenza alle cappe che consentano un accesso frontale ai filtri Hepa, per consentirne la sostituzione in modo agevole. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 17 | Possibilità di controllo da remoto | Sarà accordata preferenza alle cappe: - collegabili alla rete dell’Istituto; - con software disponibile gratuitamente che consenta in tempo reale: - il rilevamento dei parametri di funzionamento della macchina (velocità dei flussi, percentuale di potenza utilizzata dai motori); - le condizioni di allarme. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 18 | Visualizzazione della percentuale di potenza impegnata dal sistema di motorizzazione | Sarà accordata preferenza al prodotto che permette di visualizzare la percentuale di potenza impegnata dal sistema di motorizzazione. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 19 | Risparmio energetico | Sarà accordata preferenza alle cappe per le quali, nelle condizioni di operatività stabilite per la prova di rumorosità, è dichiarato un minore consumo energetico, prendendo in considerazione come variazioni significative una riduzione del 10% (o multipli) rispetto alla cappa con il consumo maggiore – il dato verrà rilevato sulle cappe da 120 cm CONSUMO ENERGETICO WATT __________ |
| 20 | Presa elettrica universale | Sarà accordata preferenza alle cappe con prese elettriche universali (ovvero Schuko + bipasso), idonee ad accogliere sia spine tedesche (Schuko) sia italiane (bipasso), garantendo comunque, a spina inserita, il livello di protezione IP55. In particolare sarà giudicato - ottimo = il prodotto con due prese universali - buono = il prodotto con due prese Schuko ed una bipasso - non adeguato = il prodotto con due prese Schuko SELEZIONARE UN’OPZIONE  A B C |

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:

| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| Modello, Ditta Produttrice del prodotto offerto e relativo Codice Fornitore | Marca ……………………………………….… Modello ………………………………………….. Ditta produttrice ……………………………………. Codice fornitore …………………………………………………… |
| Tempi di Consegna, Consegna al Piano e Posizionamento dei beni decorrente dalla ricezione del buono d’ordine | ………………………………… giorni solari consecutiv |
| Tempi per il Collaudo dei beni decorrente dalla data di consegna | ……………………………………… giorni solari consecutivi |
| Durata della Garanzia di vendita offerta decorrente dal collaudo dei beni (non inferiore a 24 mesi) | ………………………….. mesi |
| Contenuto della suindicata garanzia di vendita dei beni con indicazione: - dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; - tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima; - delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia | - ……..…………………………………………………………… - ………………………………………………………………... - …….……………………………………………………….….. |
| Durata del servizio di formazione rivolto al personale utilizzatore | ………………………………………………………………………………………. |

Unitamente a tale modello di Offerta Tecnica, l’operatore economico deve fornire le schede tecniche dei prodotti offerti, contrassegnate con il codice articolo del produttore.

…………………….., lì ……./….…/……………… 						FIRMA

______________________________________

Ai sensi del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) non autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell’impresa, allegare anche copia semplice della procura e copia di un valido documento d’identità del delegante.