PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CAPPE BIOLOGICHE DA DESTINARE ALL’IZSVe

N. GARA: 7508058

CIG Lotto 3: 79982279B6 (cappe a flusso orizzontale)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. nato a ………..……. il ……….……….. c.f. ………………..………..……., in qualità di Legale Rappresentante/…………………..…………. dell’operatore economico offerente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che le cappe offerte presentano le caratteristiche seguenti:

(NOTA: la scheda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte, barrate le relative caselle e compilati i campi descrittivi)

| Caratteristica tecnica minima | Dichiarazione di fornitura all included |  |
| --- | --- | --- |
| Cappe laminari a flusso orizzontale, con relativo supporto da pavimento dedicato |  SI |  NO |
| Marcatura CE |  SI |  NO |
| Limitatamente alle attrezzature oggetto della prima tranche di fornitura successiva all’aggiudicazione per le quali è prescritto nell’articolo dedicato il sopralluogo preventivo obbligatorio prima della presentazione dell’offerta, le stesse dovranno essere idonee ad essere installate nelle posizioni prescelte presso i Laboratori richiedenti per quanto riguarda le dimensioni, che dovranno essere compatibili con i vincoli di accesso ed il percorso da seguire per la consegna al piano ed il posizionamento nel punto di destinazione finale |  SI |  NO |
| Conformi alla normativa vigente e applicabile al momento della presentazione dell’offerta |  SI |  NO |
| Dimensioni: - Larghezza: disponibili in formati da 120 - 150 - 180 cm di larghezza; con riferimento a tali vincoli dimensionali, è ammessa una tolleranza in aumento e/o in diminuzione di massimo 10 cm; - Profondità: interna non inferiore a 55 cm, esterna non superiore a 95 cm. Con esclusivo riferimento alle attrezzature oggetto di sopralluogo preventivo obbligatorio indicate al successivo articolo dedicato, le dimensioni esterne dovranno essere compatibili con gli spazi disponibili nei locali di destinazione e con le posizioni prescelte presso gli stessi Si precisa che, per eventuali acquisti espletati nel corso dell’esecuzione contrattuale sarà necessario un sopralluogo preventivo presso le ulteriori strutture destinatarie dei futuri acquisti. |  SI |  NO |
| Dotate di filtri HEPA H14 (o superiori) conformi alla norma UNI EN 1822-2009, non proprietari per dimensione o composizione |  SI |  NO |
| Flusso d’aria orizzontale certificato di classe ISO 5 (come definito dalla ISO 14644-1:2015) |  SI |  NO |
| Dotate di contatempo che registra il numero di ore di funzionamento |  SI |  NO |
| Dotate di sistema d’allarme visivo ed acustico in caso di inadeguatezza del flusso d’aria |  SI |  NO |
| Dotate di base d’appoggio da pavimento a piedini fissi, regolabile per la messa in bolla del piano di lavoro |  SI |  NO |
| Corpo esterno in acciaio verniciato con polvere epossidica o altro materiale equivalente in termini di resistenza e lavabilità |  SI |  NO |
| Piano di lavoro non forato, in acciaio AISI 304 o superiore |  SI |  NO |
| Presenza all’interno di almeno due prese elettriche (in posizione laterale o posteriore): - con grado di protezione IP55 o migliore con spina elettrica inserita - di tipo Schuko |  SI |  NO |
| Possibilità di installare almeno due rubinetti, a scelta tra: - rubinetto per erogazione di aria - rubinetto per erogazione vuoto - rubinetto per erogazione gas infiammabile (con valvola solenoide) - rubinetto per erogazione gas inerte |  SI |  NO |
| Display con visualizzazione dei dati relativi allo stato di funzionamento della cappa (in particolare: velocità dei flussi) |  SI |  NO |
| Possibilità di installare all’interno una lampada UV (con relativa tendina di protezione o altro sistema equivalente), dotata di contatempo dedicato |  SI |  NO |
| Rumorosità inferiore a 65 dB (misurata ad una velocità di flusso pari a 0,4 metri/sec) |  SI |  NO |
| Possibilità di integrazione con cassettiera (conforme alla norma EN 14727) con ruote pivottanti dotate di blocco |  SI |  NO |
| Manutenzione non proprietaria (ovvero non vincolata ad uno specifico manutentore) |  SI |  NO |

N.B. Si precisa che le caratteristiche minime sopra richieste sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

e delle seguenti specifiche oggetto di valutazione qualitativa e delle seguenti specifiche oggetto di valutazione qualitativa (compilare parte della colonna “Criterio motivazionale” evidenziata in grassetto):

| N. | Parametro | Criterio motivazionale |
| --- | --- | --- |
| 1 | Durata del periodo di garanzia | Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un periodo di garanzia post vendita più lungo, prendendo in considerazione variazioni di almeno un anno aggiuntivo rispetto alla durata minima di garanzia prescritta a pena d’inammissibilità dell’offerta alla procedura. N.B. La garanzia non include i controlli funzionali post-collaudo DURATA DELLA GARANZIA ANNI __________ |
| 2 | Rumorosità | Fermo il rispetto del livello di rumorosità massimo prescritto a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura, sarà accordata preferenza all’offerta avente ad oggetto strumentazioni meno rumorose, prendendo in considerazione variazioni significative di almeno -1 decibel, verificate secondo la norma UNI-EN 12469-2001 – verrà valutato il dato relativo alle cappe con larghezza interna 120 cm, ad un flusso d’aria di 0,4 metri/sec RUMOROSITA’ DECIBEL __________ |
| 3 | Software di gestione in lingua italiana | Sarà accordata preferenza alle cappe con software di gestione già in lingua italiana ovvero, in alternativa, con software in lingua inglese corredato dall’impegno dell’offerente, nel caso di aggiudicazione, a curare a proprie spese la traduzione in lingua italiana da consegnare alla stazione appaltante entro 12 mesi dalla stipula contrattuale. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 4 | Possibilità di controllo remoto | Sarà accordata preferenza alle cappe: - collegabili alla rete dell’Istituto; - con software disponibile gratuitamente, tale da consentire in tempo reale: - il rilevamento dei parametri di funzionamento della macchina (velocità dei flussi, percentuale di potenza utilizzata dai motori); - le condizioni di allarme. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 5 | Piano in acciaio inox AISI 316 | Sarà accordata preferenza alle cappe con piano in acciaio inox AISI 316. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 6 | Profondità interna | Sarà accordata preferenza alle cappe con profondità interna (spazio utile) maggiore, prendendo in considerazione variazioni significative pari ad almeno +5 cm PROFONDITA’ INTERNA CM __________ |
| 7 | Larghezza interna | Sarà accordata preferenza alle cappe con larghezza interna (spazio utile) maggiore, prendendo in considerazione variazioni significative pari ad almeno + 5 cm LARGHEZZA INTERNA CM __________ |
| 9 | Pareti laterali in vetro trasparente | Sarà accordata preferenza alle cappe le cui pareti laterali sono in vetro di sicurezza (laminato o temperato), con resistenza ai disinfettanti equivalente a quella richiesta per la camera di lavoro. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 10 | Visualizzazione della percentuale di potenza impegnata dal sistema di motorizzazione | Sarà accordata preferenza al prodotto che permette di visualizzare la percentuale di potenza impegnata dal sistema di motorizzazione. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |
| 11 | Risparmio energetico | Sarà accordata preferenza alle cappe per le quali, nelle condizioni di operatività stabilite per la prova di rumorosità, è dichiarato un un minore consumo energetico. CONSUMO ENERGETICO WATT __________ |
| 12 | Presa elettrica universale | Sarà accordata preferenza alle cappe con prese elettriche universali (ovvero Schuko + bipasso), idonee ad accogliere sia spine tedesche (Schuko) sia italiane (bipasso), garantendo comunque, a spina inserita, il livello di protezione IP55. In particolare sarà giudicato - ottimo = il prodotto con due prese universali - buono = il prodotto con due prese Schuko ed una bipasso - non adeguato = il prodotto con due prese Schuko SELEZIONARE UN’OPZIONE  A B C |
| 13 | Ruote pivottanti | Sarà accordata preferenza alle cappe per le quali, a richiesta, è possibile richiedere un appoggio basato su 4 ruote pivottanti, di cui almeno due bloccabili. In particolare sarà giudicato: - non adeguato = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica CARATTERISTICA PRESENTE SI NO |

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:

| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| Modello, Ditta Produttrice del prodotto offerto e relativo Codice Fornitore | Marca ……………………………………….… Modello ………………………………………….. Ditta produttrice ……………………………………. Codice fornitore …………………………………………………… |
| Tempi di Consegna, Consegna al Piano e Posizionamento dei beni decorrente dalla ricezione del buono d’ordine | ………………………………… giorni solari consecutiv |
| Tempi per il Collaudo dei beni decorrente dalla data di consegna | ……………………………………… giorni solari consecutivi |
| Durata della Garanzia di vendita offerta decorrente dal collaudo dei beni (non inferiore a 24 mesi) | ………………………….. mesi |
| Contenuto della suindicata garanzia di vendita dei beni con indicazione: - dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; - tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima; - delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia | - ……..…………………………………………………………… - ………………………………………………………………... - …….……………………………………………………….….. |
| Durata del servizio di formazione rivolto al personale utilizzatore | ………………………………………………………………………………………. |

Unitamente a tale modello di Offerta Tecnica, l’operatore economico deve fornire le schede tecniche dei prodotti offerti, contrassegnate con il codice articolo del produttore.

…………………….., lì ……./….…/……………… 						FIRMA

______________________________________

Ai sensi del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) non autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell’impresa, allegare anche copia semplice della procura e copia di un valido documento d’identità del delegante.