Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo pari o superiore a € 40.000,00 Iva esclusa e inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di microscopi mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurament.

Numero di gara: 7603395

CIG Lotto 1: 8108159878

OFFERTA TECNICA – LOTTO 1

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il ……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale

Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

DICHIARA

che il bene proposto possiede le caratteristiche tecniche minime di seguito elencate, a pena di inammissibilità alla procedura.

Si rileva che tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

| Caratteristiche Tecniche Minime | Dichiarazione |  |
| --- | --- | --- |
| Stativo rovesciato motorizzato di alta qualità da ricerca, predisposto per osservazione in campo chiaro, contrasto di fase (Ph 1,2,3), DIC (DifferentialInterferenceContrast), epifluorescenza e campo scuro |  SI |  NO |
| Motorizzazione asse ”Z”, tavolino, torretta porta filtri, revolver obiettivi e shutter fluorescenza |  SI |  NO |
| Supporto per Camere di Utermohl per il tavolino motorizzato |  SI |  NO |
| Base per tubo binoculare inclinata di 35° e regolazione della distanza interpupillare |  SI |  NO |
| Oculari 10x campo ≥22 mm con diottrie regolabili |  SI |  NO |
| Micrometro oculare lineare 10 mm/100 Ø 27mm x oculari |  SI |  NO |
| Condensatore a torretta settuplo con lente LWD A.N. ≥ 0.30 mm e distanza di lavoro maggiore di 70 mm per alloggiare la camera di sedimentazione e anelli per il contrasto di fase centrabili |  SI |  NO |
| Illuminazione trasmessa con sistema a LED che permetta una illuminazione uniforme del campione |  SI |  NO |
| Revolver portaobiettivi a sei posizioni e protezione per la caduta dei liquidi |  SI |  NO |
| Obiettivo planare alla fluorite con 20X N.A. ≥ 0.40, distanza di lavoro maggiore di 6,5 mm e contrasto di fase, munito di anello di correzione per supporti di vetro o plastica con spessore sino 2 mm |  SI |  NO |
| Obiettivo planare alla fluorite con 40X N.A. ≥ 0.60, distanza di lavoro maggiore di 2,5 mm e contrasto di fase, munito di anello di correzione per supporti di vetro o plastica con spessore sino 2 mm |  SI |  NO |
| Torretta portafiltri fluorescenza 6 blocchetti |  SI |  NO |
| Set cubi filtri per calcofluor |  SI |  NO |
| Lampada a fluorescenza con emivita ≥1500 ore, precentrata munita di otturatore e controllo dell'intensità della luce |  SI |  NO |
| Sistema per “large Field of View” (large FOV) ≥23 mm alla fotocamera senza l’ausilio di lenti aggiuntive |  SI |  NO |
| Videocamera ad alta definizione a colori per campo chiaro e fluorescenza, con risoluzione ≥ 6 MPixel, con sensore CMOS e formato immagine ≥1’’, dimensione pixel ≥ 6 micron, frame rate ≥ 15 fps, per campo chiaro e fluorescenza |  SI |  NO |
| Software di acquisizione fino a 4 dimensioni (tra x, y, z, colore, tempo, campioni multipli) e analisi morfometrica delle immagini (correzione dell’immagine, misurazioni manuali e automatizzate, esportazione delle immagini in formato sia prioritario che TIFF e JPEG) |  SI |  NO |
| durata minima della garanzia, pari a 12 mesi decorrenti dal collaudo |  SI |  NO |

E DICHIARA

che il bene offerto presenta le seguenti caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa:

| Caratteristica Tecnica Qualitativa | Dichiarazione |
| --- | --- |
| Obiettivi contrasto di fase - sistema di lenti di Bertrand integrato nello stativo |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |
| Sistema per campo di visione “Field of View” (FOV) ≥ 23 mm | Sistema FOV di ………… mm |
| Obiettivo 20X alla fluorite NA ≥ 0.40 a contrasto di fase LWD ≥ 6.5 mm, munito di anello di correzione per supporti di vetro o plastica con spessore sino a 2 mm | Valore NA …………………; Valore LWD …..mm. |
| Obiettivo 40X alla fluorite NA ≥ 0.60 a contrasto di fase LWD ≥ 2.5 mm, munito di anello di correzione per supporti di vetro o plastica con spessore sino a 2 mm | Valore NA …………………; Valore LWD …..mm. |
| Condensatore con lunga distanza di lavoro – maggiore o uguale a 75mm |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |
| Torretta portafiltri a 6 blocchetti - predisposizione al doppio strato per installazione sino a 12 filtri |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |
| Passo della messa a fuoco motorizzata - passo 10 nm |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |
| Illuminatore per Fluorescenza con una emivita uguale o maggiore a 2000 ore e munita di otturatore e controllo dell'intensità della luce integrato nella lampada |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |
| Illuminatore per Fluorescenza con connessione al microscopio mediante fibra |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |
| Videocamera ad alta definizione a colori per campo chiaro e fluorescenza≥ 6 MPixel | Risoluzione di ……….. MPixel |

FORMULA la seguente OFFERTA TECNICA:

| Marca, Modello, Ditta Produttrice, Codice Fornitore | Marca Modello Ditta Produttrice Codice Fornitore |
| --- | --- |
| Tempi di Consegna | ……. giorni solari consecutivi |
| Termine per il Collaudo | ……. giorni solari consecutivi |
| Durata della Garanzia post-vendita, decorrente dal collaudo Contenuto della suindicata garanzia di vendita del bene con indicazione: - dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; - della tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima per un numero illimitato; - delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia, con espressa indicazione dei materiali esclusivamente consumabili esclusi dalla garanzia | ……….. mesi - ………………………….. - ………………………….. - …………………………….. |
| Modalità e Tempistiche del servizio di formazione (training) rivolto al personale utilizzatore |  |

FIRMA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate