**OFFERTA TECNICA LOTTO 4**

**RELATIVA ALLA GARA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MICROSCOPI PER L’IZSVe**

***N. gara*** ***7926158 - CIG Lotto 4: 8491444144***

Il sottoscritto…….....……………………......., nato a………..………….. Prov. …..., il..……..…..............., C.F..…………………..…, residente a ……..…………..………. Prov…………, Via ..……………………................... n. ..............………, nella sua qualità di…..…….…………………………………………..(*se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, copia conforme all’originale della visura stessa ai sensi del d.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura*) dell’impresa…………………………………………, con sede legale a…….……………. Prov…………. Via……….……….......................n.................

**DICHIARA,**

**AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ INCORRERE IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:**

1. **che i beni/servizi offerti presentano le seguenti caratteristiche tecniche minime richieste dalla *lex specialis* di gara a pena di inammissibilità alla procedura:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caratteristica tecnica minima** | **Dichiarazione di fornitura all included** | |
| Microscopio diritto semi-motorizzato per tutti i metodi di contrasto (BF, Ph, DIC, POL e Fluo) | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Asse Z manuale | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Condensatore motorizzato con cappa scamottabile per bassi ingrandimenti per contrasto di fase | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Revolver portaobiettivi con almeno 5 posizioni codificate | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Tubo con uscita foto da 19 mm (per camere con sensori da 1 pollice) | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Coppia di oculari 10x /22 entrambi regolabili | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Sistema automatico di regolazione dell’intensità della luce al cambio di obiettivo | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Illuminazione equivalente 100W alogeni | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Tavolino con possibilità di rotazione | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Ferma vetrini multifunzione per vetrini tradizionali, Kova, Fuchs e camere di Makler | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Obiettivi:   * 4-5x NA 0.15 o superiore; * 10x NA 0.32 o superiore; * 20x NA 0.55 o superiore; * 40x Phaco NA 0.8 o superiore; * 63 NA 0.8 o superiore; * 100x Phaco ad olio NA 1.32 o superiore | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Camera digitale ad almeno 16 MP | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Sensore non inferiore al pollice | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Software proprietario in grado di controllare le motorizzazioni del microscopio (non saranno accettati software terze parti) | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Software in gradi di effettuare: controlli sulla camera e sulle motorizzazioni del microscopio, Multifocus, Misure interattive, misure automatiche e Multistep/Stiching | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |
| Durata della garanzia, pari a 12 mesi decorrenti dal collaudo | 🞎 SI  vedasi pag. ….. del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 NO |

***N.B. Si precisa che le caratteristiche minime sopra richieste sono obbligatorie e non possono essere modificate.* La scheda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte, barrate le relative caselle e chiaramente indicata/e la/e pagina/e ed il/i documento/i nei quali viene comprovato il possesso della relativa caratteristica tecnica*. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.***

1. **che i beni/servizi offerti posseggono le seguenti le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa, indicandone i dati e le informazioni di *performances*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero** | **Criterio di valutazione qualitivativo** | **Dichiarazione di fornitura** |
| 1 | Messa a fuoco su entrambi i lati a 3 posizioni con regolazione della posizione di stop | *🞎 Caratteristica presente* vedasi pag. …… del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *🞎 Caratteristica non presente* |
| 2 | Revolver portaobiettivi – n. di posizioni | Numero di posizioni revolver portaobiettivi pari a …… |
| 3 | Indice di campo - oculari 10x con indice di campo 25 mm | *🞎 Caratteristica presente* vedasi pag. …… del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *🞎 Caratteristica non presente* |
| 4 | Fotocamera digitale - fotocamera integrata nel percorso ottico e completa di scheda di memoria, uscita HDMI con collegamento diretto a Monitor e/o PC | *🞎 Caratteristica presente* vedasi pag. …… del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *🞎 Caratteristica non presente* |
| 5 | Fotocamera digitale - software per misurazioni integrato nel sistema di fotocamera | *🞎 Caratteristica presente* vedasi pag. …… del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *🞎 Caratteristica non presente* |
| 6 | Fotocamera digitale - fotocamera con risoluzione ≥ 16 Megapixel | *🞎 Caratteristica presente* vedasi pag. …… del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *🞎 Caratteristica non presente* |

**E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ATTRIBUTO** | **DESCRIZIONE** |
| Modello, Ditta Produttrice del prodotto offerto e relativo Codice Fornitore | Marca ……………………………………….…  Modello …………………………………………..  Ditta produttrice …………………………………….  Codice fornitore …………………………………………………… |

**Allegare:**

* **schede tecniche del prodotto offerto.**